Załącznik nr 2 do ZO/7/2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa własna …………………………………………………………………………….....

Oferowany model ……………………………………………………………………………

Producent …………………………………………………………………………………..….

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………..

Rok produkcji …………………………………………………………………………..………

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Opis oferowanych przez Wykonawcę parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE APARATU |  |  |
| 1 | Wysokiej klasy, mobilny, nowoczesny aparat ultrasonograficzny, fabrycznie nowy lub demonstracyjny rok produkcji 2023 | TAK |  |
| 2 | Aparat o wadze nieprzekraczającej 100 kg | TAK (podać) |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 220-230V | TAK |  |
| 4 | Aktywne gniazda głowic obrazowych min. 3 plus 1 parkingowe | TAK (podać) |  |
| 5 | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy, typu LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 22’ | TAK (podać) |  |
| 6 | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem lewo-prawo min. 30º, góra dół w zakresie min. 15 cm | TAK (podać) |  |
| 7 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przez wykwalifikowanych inżynierów serwisowych, umożliwiający zdalną diagnostykę. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK |  |
| II | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 8 | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności min. 400 GB. | TAK (podać) |  |
| 9 | Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie. | TAK (podać) |  |
| 10 | Archiwum aparatu posiadające możliwość szyfrowania dysku twardego, możliwość szyfrowanej komunikacji DICOM, możliwość eksportowania, szyfrowania i anonimizacji danych pacjentów | TAK |  |
| 11 | Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych ¦w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej) | TAK |  |
| 12 | Wbudowana nagrywarka płyt DVD, pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych, nagrywająca na żywo podczas badania, sterowana przyciskiem z konsoli aparatu | TAK |  |
| 13 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| 14 | Oprogramowanie DICOM | TAK |  |
| 15 | Aparat wyposażony w wyjście HDMI wbudowane fabrycznie w aparat | TAK |  |
| III | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 16 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. min. 1.500.000 kanałów przetwarzania | TAK (podać) |  |
| 17 | Dynamika systemu min. 265 dB | TAK (podać) |  |
| 18 | Zakres częstotliwości pracy głowic min. 1,0-18,0 MHz | TAK (podać) |  |
| 19 | Tryb optymalizacji obrazu B z automatyczną korekcją ogólnego wzmocnienia i wzmocnienia strefowego tzw. TGC | TAK |  |
| 20 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 13.000 obrazów | TAK (podać) |  |
| 21 | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 2,0 – 40,0 cm | TAK (podać) |  |
| 22 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu | TAK (podać) |  |
| 23 | Zoom tzw. wysokiej rozdzielczości umożliwiający zwiększenie częstotliwości odświeżania wybranego obszaru badania min. x 22 | TAK (podać) |  |
| 24 | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 10 kątami tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach | TAK (podać) |  |
| 25 | Praca w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, połączona z trybami color, doppler, power doppler, doppler pulsacyjny. | TAK |  |
| 26 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem color doppler, power doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, doppler pulsacyjny, z obrazowaniem 3D, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu. | TAK |  |
| 27 | Automatyczna optymalizacja obrazu trybu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji-linii bazowej, dynamiki, prędkości) | TAK |  |
| IV | TRYBY PRACY |  |  |
| 28 | B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 2500 obr./sek. | TAK (podać) |  |
| 29 | Color doppler o maksymalnej mierzonej prędkości min. 4 m/s, maksymalna prędkość odświeżania min. 400 obr/s | TAK (podać) |  |
| 30 | Power doppler, rozszerzony tryb power doppler o bardzo dużej czułości (dwukierunkowy) | TAK |  |
| 31 | Doppler pulsacyjny o maksymalnej mierzonej prędkości przy zerowym kącie korekcji ≥ 7.5 m/s | TAK (podać) |  |
| 32 | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-15 mm | TAK (podać) |  |
| 33 | Kolorowy doppler tkankowy na głowicach conwexowych | TAK |  |
| 34 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 35 | Obrazowanie tzw. panoramiczne | TAK |  |
| 36 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach | TAK |  |
| 37 | Funkcja umożliwiająca nadawanie różnych częstotliwości dla każdego ogniska | TAK |  |
| V | OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 38 | Graficzna prezentacja pomiarów biometrii na siatce centylowej oraz pomiarami Dopplera z przewodu żylnego DV, tętnicy środkowo-mózgowej, pępowinowej, tętnic macicznych; funkcja dostępna w raporcie z badania jak również na żywo podczas badania na ekranie usg | TAK |  |
| 39 | Oprogramowanie wraz z pakietami kalkulacyjnymi umożliwiającymi szybkie wykonanie pomiarów do badań: - ginekologicznych, - położniczych, - jamy brzusznej, - małych narządów, - naczyniowych, - układu mięśniowo-szkieletowego, - pediatrycznych, - urologicznych, - kardiologicznych Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczeniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR | TAK |  |
| 40 | Specjalistyczne oprogramowanie do badań położniczych umożliwiające szybkie dokonanie pomiarów poprzez automatyczne wyznaczanie, detekcję i pomiar: - automatyczna detekcja, obrys i pomiar: NT, pomiar przezierności wewnątrzmózgowej IT, - automatyczny pomiar BPD, HC, AC, HL, FL, CM, Vp, Cerebellum z funkcją umożliwiającą ustawienie sekwencji automatycznie występujących po sobie. Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczaniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR | TAK |  |
| 41 | Oprogramowanie ginekologiczno - onkologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI Możliwość ustawienia sekwencji pomiarowych automatycznie występujących po sobie. Możliwość tworzenia, definiowania przez użytkownika nowych pomiarów. | TAK |  |
| 42 | Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zmian nowotworowych guzów jajnika zgodnie z wytycznymi towarzystwa IOTA (algorytm IOTA LR2, simple rules), IETA, IDEA | TAK |  |
| VI | GŁOWICE |  |  |
| 43 | Głowica endowaginalna do badań, ginekologicznych, położniczych, urologicznych: Zakres częstotliwości min. 3,0 – 9,5 MHz. Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych Kąt obrazowania w trybie B min. 180º | TAK (podać) |  |
| VII | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU W PRZYSZŁOŚCI |  |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o wbudowane zasilanie bateryjne umożliwiające wykonywanie badań do min. 20 minut bez podłączenia do zasilania sieciowego; podtrzymanie zasilania podczas transportu pomiędzy oddziałami | TAK |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania za pomocą głowic wolumetrycznych 3D+color, power doppler do określenia kształtu naczyń. Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 46 objętości na sekundę. Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i automatyczną korektą bramki skanującej na żywo w trakcie badania. | TAK |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy o głowicę typu conwex volumetryczny 3D/4D do badań, jamy brzusznej, położniczych: Zakres częstotliwości min. 2,0 – 8,0 MHz. Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych Kąt obrazowania w trybie B min. 90º Kąt obrazowania w trybie volumetrycznym 3D/4D min. 85º x 85º | TAK (podać) |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21. | TAK |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania metodą wizualizacji trójwymiarowej pozwalająca na realistyczne odwzorowanie struktur badanych z jakością zbliżoną do obrazu rzeczywistego i regulacją światła padającego na struktury badane. |  |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie biopsyjne wykorzystujące technikę 3D w czasie rzeczywistym do przedstawienia toru biopsyjnego igły. | TAK |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną min. 1-4 MHz i głowicę kardiologiczną dla dzieci min. 4-12 MHz. | TAK |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową min 4-13 MHz i min. 1000 fizycznych elementów piezoelektrycznych. | TAK |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną volumetryczną 2D/3D/4D min. 4-9 MHz. | TAK |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie kardiologiczne płodu STIC. | TAK |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy o eksport danych w formatach: STL, OBJ, PLY, 3MF, XYZ. | TAK |  |
| VIII | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| 55 | Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |
| 56 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | TAK (podać) |  |

………………………………, dnia ………………………………..                                                           ………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                                                  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcę)